14.10.1. Надзор за состоянием средств электрических измерений осуществляют метрологические службы или подразделения, выполняющие функции метрологической службы на АС. Техническое обслуживание и ремонт средств электрических измерений возлагается на ремонтные подразделения АС по закрепленным видам измерений.

14.10.2. Метрологическое обеспечение средств электрических измерений должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.565, а также правилам и нормам в области метрологии.

Запрещается эксплуатировать средства электрических измерений, не прошедшие поверки и калибровки.

Все средства электрических измерений, применяемые на АС в сфере распространения государственного контроля и надзора, должны пройти испытания с целью утверждения типа по правилам ПР 50.2.009.

14.10.3. Все средства электрических измерений должны устанавливаться и эксплуатироваться в условиях, отвечающих требованиям стандартов, ТУ и заводских инструкций на эти средства измерений.

14.10.4. Средства электрических измерений на трансформаторах связи и линиях напряжением 330 кВ и выше, отходящих от электростанций и подстанций с дежурством персонала, должны быть отдельными для каждого присоединения; объединение этих измерений на общий прибор для вызывного контроля не разрешается. Для остальных измерений (в том числе дублирующих основные) допускается применение вызывных систем или других средств централизованного контроля.

14.10.5. На стационарных средствах электрических измерений, по которым контролируется режим работы оборудования и линий электропередачи, должна наноситься отметка, соответствующая номинальному значению измеряемой величины.

14.10.6. Каждый электрический счетчик должен иметь надпись, указывающую присоединение, на котором производится учет электроэнергии.

14.10.7. Расход электроэнергии на собственные нужды АС должен учитываться на рабочих и резервных питающих элементах собственных нужд по расчетным счетчикам.

14.10.8. Наблюдение за нормальной работой средств электрических измерений, в том числе за работой регистрирующих приборов (смена бумаги, доливка чернил, сверка времени) и приборов с автоматическим ускорением записи в аварийных режимах, на АС ведет дежурный или оперативно-ремонтный персонал.

14.10.9. Персонал, обслуживающий оборудование, на котором установлены средства электрических измерений (электроизмерительные приборы, счетчики, преобразователи и т.п.), несет ответственность за их сохранность.